附件：

手摇式三折病床（请根据实际报价）

采购数量：80张

- ▲规格尺寸：L2110×W995×H500±50mm

- ▲床架采用≥1.2 mm碳钢矩管制作，床架采用焊接机器人焊接保证产品生产工艺的高精度，床架对角设计工程塑料输液架插孔，孔内设置定位卡槽。（提供焊接设备现场照片和加工设备购机发票复印件）

- ▲床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板整体一次拉伸成型，带透气孔，各段采用钢件连接。床面额定载荷≥135Kg。以臀板为基准折起角度，背板0～65°±5°,腿板0～35°±5°。（提供床面加工设备现场照片和设备购机发票复印件）

- 背段升降采用双支撑活动转臂，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。

- 升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，双向过摇保护装置，摇把伸缩管采用铝型材，配防尘罩，ABS摇把可折叠。

- 床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度≥6mm。

- 铝合金护栏铝型材厚度≥1.5mm，开关采用ADC12铝合金材料压铸成型，带自锁机构，六根S型金属护栏立柱，可收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm.护栏安装座采用卡式结构，螺、销固定。

- 配置Ф125mm防缠绕静音脚轮，对角带刹车，床面离地高度为500±10mm。

- ▲床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm,单个床头挡板自重≥4Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。床尾挡板下方配置餐板滑槽。(提供工程塑料材质报告,床头加工设备现场照片和加工设备购机发票复印件等证明材料。)

- 配置

- 1.不锈钢升降输液架。

- 2.杂物架。

- 3.引流袋挂钩。

- 4.床垫与床的各段匹配，床垫由30mm椰丝垫和50mm高弹海绵制作，外套防水帆布，带透气孔。