采购项目技术、服务及其他商务要求

## 技术参数

1、双方采用医院向公司租赁血透机的方式合作，合同期限为3年。根据医院血透室需求，公司须一次性投放2台普通单泵机、2台普通双泵机到医院，质量不低于目前医院使用的设备。

- 2、科室的所有血透机机器维修由公司承担（包括纯水机的维护）。

3、提供纯水机一台，达到血透使用的标准

产水量要求:≥2000L/h

水利用率 ≥60% ；

脱盐率 ≥ 99% ；。

- 二、服务要求

（1）公司负责租赁血透机的售后服务和维护工作，并保障维护维修的时效性，在科室提出需求时，维修工程师需第一时间到达医院。供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程，对委托内容进行如实检查和维护，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的安全正常运行。

（2）开机率保证≥95%（按一年365天计算，即每年停机时间不超过18.5天）

- 三、商务要求

- 履约要求：签订日期20个工作日内。

- 履约地点：采购人指定地点。

- 合同价款：合同价包含完成本项目所有费用，采购人不再支付其他费用。

评分标准：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100； | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求 | 10 | 根据供应商对技术、服务要求、商务商务偏离情况评审，完全响应文件要求没有负偏离的得满分，有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 项目方案 | 20 | 对项目的整体设想、规划、解决方案、服务流程、进度、时间安排、技术队伍质量优良、服务质量保证措施等要素进行综合评审，要素全面或要素更多，完全符合采购人实际需求或优于采购人需求的得20分，要素缺项（未体现评分细则或描述不合理、不完备、不清晰、缺乏可操作性、不符合项目实际情况视同缺项），每缺一项扣2分，方案评价由评审成员分项打分。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 售后服务 | 20 | 根据投标人的售后服务方案内容进行综合评审，投标人对售后服务内容、响应时间、人员派驻、使用培训、备品配件、应急措施等方面进行详细承诺。 内容具体完善12分，每缺少一项或者内容不完善没有针对性的一项扣2分，扣完为止。且针对性强由评审小组评选，最高不超过8分. | 技术类评审因素 |