附件：

- 一、项目名称：乐山市五通桥区人民医院医疗设备一批

- 二、采购人：乐山市五通桥区人民医院

- 三、项目预算：18万元（监护仪12万元，注射泵6万元）

- 四、项目概况及参数要求

评分要求：其中★为重要参数，必须满足要求，非带★参数允许＜5条负偏离，否则视为符合性审查不通过。

监护仪招标参数

监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个.

- ★≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 采用无风扇设计

- 内置高能锂电池，供电时间≥4小时

监测参数：

- ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5导心电监测

- 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析，并提供截图证明材料

- ★支持≥4通道心电进行多导心电分析

- ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，并提供截图证明材料

- 提供辅助静脉穿刺功能

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿

- IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

- ★支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

- 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- ★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾

- 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- ★具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾

- ★患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

注射泵技术参数

- 能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml。

2、全中文软件显示，电阻（非电容）触摸屏操作，简单快捷。

3、★实时显示管路的压力状态，压力报警阀值至少11 级可调。

4、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤

害患者。

5、注射精度：≤±2%。

- 预置量范围：0.1–9999ml（最小增量0.01ml）

7、速率范围：0.1-2000ml/h。5ml(0.1～100)ml/h；10ml(0.1～300)ml/h；

20ml(0.1～600)ml/h；30ml(0.1～900)ml/h；50（60）ml(0.1～2000)ml/h，（最小增量0.01ml/h）。

8、流速递增：0.01ml/h（0.1-99.99ml/h），0.1ml/h（100-999.9ml/h）,

1ml/h（1000-2000ml/h）。

9、彩色电阻式（非电容）触摸屏，同屏显示：注射器品牌与规格、阻塞压

力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、注射速

度、累积量等。

- ★多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式。

11、★快推“bolus”：0.1～2000ml/h，具有手动、自动快推、快速定量可选，并可同步显示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

12、具备药物库功能，可显示所选择的药物名称。

13、注射过程中无需中断注射就能更改流速。

14、具有排气功能：可消除机械间隙，避免注射延时。

15、★可组成六通道注射泵，一根电源线系统集中供电。

16、分高、中、低三级声光报警，同时文字显示具体报警信息，音量10级可调。

17、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调，且可关闭（增量0.01mL/h）。

18、具有治疗方案记录和导入功能：记录最近8条以上治疗方案，选择任一方案后，可直接导入参数启动注射。

19、★单机重量不超过2kg（含锂电池），配转运提手，方便携带。

20、★具有运行中一键放大显示速度功能，最多可进行3级放大（提供证明材料）