附件：

- 一、项目名称：快速核酸检测仪医疗设备

- 二、采购人：乐山市五通桥区人民医院

- 三、项目预算：28万元

- 四、项目概况及参数要求

要求：其中▲为重要参数，必须满足要求，非带▲参数允许＜3条负偏离，否则视为符合性审查不通过。

技术参数

1.设备主机基于实时荧光定量PCR检测技术或恒温扩增方法。

▲2.检测通道：可同时检测≧8个样本，不同核酸目标的检测在同一台仪器内同时进行，即可同时进行不同项目检测试验。

3.变温速度：最大升温速率≧0.8℃/s，最大降温速率≧0.8℃/s。

4.温度均匀性：≦0.5℃，温度精确度：0.5℃。

5.温控范围：40℃-95℃。

6.激发光源：高亮免维护LED；温控技术：半导体制冷片加热制冷技术。

7.操作方式：≧10.4英寸全彩屏触摸显示屏，具备内置液晶触摸屏单机和外接工作站两种操作方式。

8.支持中/英文双语切换；可实现一台主控计算机控制≧10台仪器。

9.软件功能：至少支持等温扩增、熔解曲线等功能。

10.单机分析：无需电脑，在仪器上即可完成数据分析，连接专用热敏打印机可直接输出样本扩增曲线。

11.至少含FAM及Cy5荧光检测通道。

▲12.系统在密闭环境方式中自动完成样本核酸提取、纯化、扩增和检测新型冠状病毒RNA的保守基因片段 (ORF1ab 基因和 N 基因序列)。

13.适用样本：呼吸道拭子、痰液等。

▲14.从配试剂开始到实验结束的全程检测时间：≦60分钟。

▲15.配套试剂最低检测限：≦300拷贝/毫升。

16.反应体系：≧50微升。

▲17.取样耗材拭子保存液的要求：普通含有营养液的咽拭子保存液和含有胍盐的咽拭子保存液，样本不需要单独处理就直接上机检测。

▲18.设备可达到随到随检，通道之间相互独立不受干扰。

▲19.检测过程包含核酸提取，符合国家新冠病毒核酸筛查稀释混样检测技术指引要求，支持混样检测。

▲20.样品上机无需使用核酸释放剂或生物释放剂等释放核酸试剂。

▲21.核酸提取功能以经典磁珠法实现，确保提取的可靠性。

▲22.整机质保≧5年。

▲23.付款方式：一年内付清。

要求：其中▲为重要参数，必须满足要求，非带▲参数允许＜3条负偏离，否则视为符合性审查不通过。