附件：

- 一、项目名称：血液透析机和透析滤过机各一台

- 二、采购人：乐山市五通桥区人民医院

- 三、项目预算：29.5万元

- 四、项目概况及参数要求

- 技术参数

- 1、彩色液晶显示屏大于等于10英寸，采用中文的操作界面,可同时显示各种治疗数据；具有开机时全面的安全自检，自身具备维修菜单，可以查询故障记录，故障自我诊断

- 2、有漏血检测与报警，超声波或光学监测。

- 3、具备酸氢盐、醋酸盐常规透析(HD)功能，血流量≥500ml/min。

- 4、内置电池,保证机器停电后最少使用15分钟,不丢失数据。

- 5、动脉压监测显示范围，最小值小于等于-300mmHg，最大值大于等于280mmHg，精度为±10%。

- 6、静脉压监测显示范围：最小值小于等于-50mmHg，最大值大于等于280mmHg，精度为±10%。

- 7、跨膜压监测显示范围：最小值小于等于-50mmHg，最大值大于等于400mmHg，精度为±10%。

- 8、超滤率:大于等于 0～4L/h,精度: ±1.0%。

- 9、具备透析液流量曲线。可直接调节透析液流量值

- 10、采用密闭式容量平衡腔系统确保精确的超滤脱水

- 服务方案

- 1、对项目的整体设想、规划、解决方案、服务流程、进度、时间安排、技术队伍质量优良、服务质量保证措施等要素进行综合评审，要素全面或要素更多，

- 2、根据投标人的售后服务方案内容进行综合评审，投标人对售后服务内容、响应时间、人员派驻、使用培训、备品配件、应急措施等方面进行详细承诺。

- 3、为医院血透设备提供一定时间一定额度的免费维修

- 商务要求

- 履约要求：中标签订合同以后20日内安装完毕。

- 履约地点：采购人指定地点。

- 合同价款：合同价包含完成本项目所有费用，采购人不再支付其他费用。

- 付款方式：供应商提供更优惠的付款方式。

- 设备质保期：等同于付款方式。

评分标准：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40%×100； | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求 | 20 | 根据供应商对技术、服务要求、商务情况评审，完全响应文件要求没有负偏离的得满分，有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 服务方案 | 38 | 1、对项目的整体设想、规划、解决方案、服务流程、进度、时间安排、技术队伍质量优良、服务质量保证措施等要素进行综合评审，要素全面或要素更多，最高得8分 2、根据投标人的售后服务方案内容进行综合评审，投标人对售后服务内容、响应时间、人员派驻、使用培训、备品配件、应急措施等方面进行详细承诺。最高得8分 3、为医院血透设备提供一定时间一定额度的免费维修。最高得12分 4、供应提供对医院付款方式1年内付清得2分，每增加一年加2分。最高得8分 方案评价由评审成员分项打分 | 技术类评审因素 |
| 5 | 标书规范 | 2 |  | 共同评审因素 |