附件：

- 一、项目名称：水处理系统

- 二、采购人：乐山市五通桥区人民医院

- 三、项目限价：16.5万元

- 四、项目概况及参数要求

要求：其中▲为重要参数，必须满足要求，并提供检测报告或彩页或技术参数佐证，非带▲参数允许＜3条负偏离，否则视为符合性审查不通过。

技术参数

功能要求

1.1、控制方式：运用品牌PLC控制技术、全自动运行。

1.2、水处理工艺独特的双级反渗透耦合，为了避免中间环节对反渗水的二次污染，系统采取了一二级全封闭直接对接方式，无任何中间存水装置，使设备运行更安全简洁。

1.3、预处理提示功能：当系统运行时，预处理发生时间错误，导致再生和冲洗时，会自动关闭进水阀，出现报警并提示请将预处理调整到正常工作位置，防止硬水和无过滤水进入反渗透系统，提高透析安全。

1.4、工作模式：多种工作模式、一二级可切换单独使用.

1.5、抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生.

1.6、 消毒功能：消毒运行后具有声音提示，在线显示运行时间、并记录消毒液清洗运行时间，并可对消毒运行是否完整进行验证，确保消毒的安全。

1.7、反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。

1.8、智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电动阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。

1.9、 在线监测原水、一、二级纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 。

1.10、控制屏：全彩触摸屏尺寸大于7"，工艺过程及运行参数实时显示.自动累计工作时间和部件使用频率。

1.11、 外观整洁布局合理。

1.12、采用无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时能实现全循环，避免了反渗透膜细菌的滋生。

1.13、故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行。

▲1.14、停电自动恢复功能：不采用UPS电源，设备停电5分钟内能自动恢复运行，停电恢复时间可设定，并能保存停电时间记录。

▲1.15、在线打印功能：内置热敏打印机，系统开机后自动打印水质和系统参数记录，无需人员手工填写记录，消毒后自动打印消毒记录，并储存！

▲1.16、平衡器采用智能平衡阀系统不采用浮球阀，减小噪音和减少压力频繁波动对预处理的破坏，根据用水量保证水箱液位正负值在20mm以内，并可以数值化显示。

▲1.17、采用智能节水系统：水回收率≥75%以上，需提供工艺流程，原理及对比技术说明！提供专利证书。

配置要求

2.1、前处理系统

2.1.1 原水加压泵（流量≥4T/H；不锈钢材料；南方品牌水泵，配品牌变频器）1套

2.1.2 多介质过滤器（规格≥1865，玻璃钢材料；配有美国克拉克自动冲洗控制器；优质石英砂填料） 1套

2.1.3 活性炭过滤器（规格≥1865，玻璃钢材料；配有美国克拉克自动冲洗控制器；优质活性碳填料）1套

2.1.4 软化器（规格≥1865，玻璃钢材料；配有美国克拉克自动冲洗控制器；优质阳树脂填料） 1套

2.1.5 精密/保安过滤器（SUS304材质；规格≥25英寸5芯） 1套

2.1.6 平衡器（容积≥70L，304不锈钢材料） 1套

2.1.7 智能平衡系统  1套

2.2 反渗透系统

2.2.1 一级高压泵（流量≥5T/H，不锈钢材料；南方品牌水泵） 1台

2.2.2 二级高压泵（流量≥3T/H，不锈钢材料；南方品牌水泵） 1台

▲2.2.3 一级反渗膜（规格8040，原装进口陶氏品牌；膜壳为304不锈钢材料）≥2支

▲2.2.4 二级反渗膜（规格8040，原装进口陶氏品牌；膜壳为304不锈钢材料）≥1支

2.2.5 控制系统（品牌PLC、7寸触摸屏控制） 1套

2.2.6 主机机架及管路采用304不锈钢材料；移动车轮 1套

2.2.7 电动阀、流量变送器、压力开关、传感器等都采用品牌配件 1套

2.2.8 在线打印系统  1套

2.3 后处理系统

2.3.1供水系统（采用循环直接供水方式，斯德宝恒压供水系统） 1套

2.3.2 供水循环管路1套（UPVC材质）

技术参数要求

3.1产品应符合YY 0793.1-2010 《血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分:用于多床透析的要求》、水质完全符合YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准. 应符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用标准 并列标准：电磁兼容要求和试验》并能提供检测报告。

3.2 产水量：产水量≥1500L/H（25℃）。

3.3溶解盐去除率：≥97% 。回收率≥75%。

商务条款

- 4.1、设备保修期为最终验收合格后壹年内。自验收合格之日起计算,保修期间成交供应商应提供一切免费维修服务,保修期满后,提供终身维护,用户只需付零配件的费用，对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时，在2小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，供方在接到故障通知后24小时内委派专业技术人员到现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。

4.2、为保证产品质量,供应商应提供产品ISO13485项质量管理体系认证证书（提供证书复印件加盖公章）。

- 4.3、交货期为签合同之后3日内。