附件：超低温冰箱

- 项目概况及参数要求

第一包：

超低温冰箱

一、功能描述：生物制品、病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤等≤-86℃超低温保存。

二、技术要求及配置：

- 样式：立式。

- ▲有效容积≥340L，可存储2英寸标准冻存盒≥216个，2ml内旋冻存管≥21600个；

- 显示：可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等），运行状态一目了然。

- 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-40℃～-86℃范围（不能小于该范围）内任意设定且可稳定运行。

- 保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计，保温效果好。

- 安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全；

- 高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。

- 标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。

- 5℃环温时，降温速度≤4.2小时。

- 获得国家CQC节能认证和环保认证。

三、售后服务及其他：

3.1 维修：

3.1.1 设备验收合格后整机保修壹年，压缩机等主要零部件保修五年，终身维修。

3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。

3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。

第二包：

手术体位垫参数

1．为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。

2．主要材质：高分子凝胶具有柔软性和减震抗压性能，最大限度避免褥疮的形成。

3．与人体组织具有 良好的生物相容性（提供有专业检验报告）

4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂。

5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃（允许正偏离）

6．CE或13485认证或美国FDA注册或欧盟ROHS环保认证（提供至少2种认证证书）

7.贴近临床，符合中国人体格，型号齐全，提供同类业绩至少两个（需提供用户名单，后期会核实）

8 . 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

9.具有致敏，细胞毒性，皮肤刺激，抑菌性，阻燃性等临床报告（提供有专业检验报告）

10．采购名称、型号及尺寸。

| 名称 | 数量 | 尺寸（长宽高）cm | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆形头垫 | 2 | 22*7*5cm | 长宽偏离总的不超过2CM |
| 半圆形体位垫1 | 1 | 52*15*12cm | 长宽偏离总的不超过3CM |
| 半圆形体位垫2 | 1 | 52*10*4cm | 长宽偏离总的不超过2CM |
| 凹形体位垫 | 3 | 52*15*4cm | 长宽偏离总的不超过3CM |
| 跟骨垫 | 1 | 18*12*7cm | 长宽偏离总的不超过2CM |
| 臀垫 | 1 | 52*40*1.5cm | 长宽偏离总的不超过3CM |
| 开放式头圈 | 2 | 20*7*7cm | 长宽偏离总的不超过1CM |
| 俯卧位体位垫 | 1 | 60*46*15cm | 长宽偏离总的不超过3CM |

- 五、项目工期

合同签订后30日内完成实施及上线正常运行。

- 六、商务条款

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。