附件：

血培养系统技术参数：

1用于临床实验室通过体外培养，检测人体血液或其他正常条件下无菌体液中的微生物。

2采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。

★3	运算方式：采用多达10种数学运算模式，提升阳性检出率，加快阳性结果检出时间；

4最快检测阳性时间：4小时，支持48小时延迟上机；

5采用模组独立加热技术，温度精度可控制在±0.5℃，避免开关门引起温度变化影响细菌生长；

6自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信

★7配备≥8寸触摸屏，屏幕可多方位旋转，旋转角度超过270°，满足操作人员不同情况下的使用需求；

★8支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度（温度设置范围：30℃-42℃），满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。（允许正偏离）

★9仪器可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行集中处理，可实行不同孔位数培养箱联动。

10仪器容量：大于110个瓶位，可扩增瓶位至240个。

11培养箱开门式设计，可视化培养状态提示，方便用户获知培养结果；

12全中文操作界面。

13血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。

微生物鉴定系统技术参数：

工作模式：判读测试版，自动发报告;

2、鉴定原理：双岐矩阵法和细菌酶显色法/比浊法结合；

3、鉴定细菌种类：可以鉴定11大类，600余种临床常见病原菌；

4、药敏种类：含临床上常用共计200余种抗生素，提供多达9个浓度梯度的MIC测试，而且鉴定药敏板中所含药物均已验证，满足每年CLSI标准的变化；

▲5、标本容量：可同时进行60块测试卡的测定；

6、试剂板孔位：≥96/120（鉴定孔：20孔；药敏孔：76孔/100孔）；

7、自动化程度：

自动温控系统：监测并控制培养箱温度；监测并控制辅助试剂冷藏温度；自动移液装置：仪器根据试剂板孵育状态，严格按照辅助试剂的反应时间及数量自动添加辅助试剂；系统自检功能：系统可根据标准比色液进行自检和自动初始化

▲8、系统软件功能：

具备各种细菌种类/药敏统计分析系统：提供20余种国内临床针对细菌、抗生素的常用统计软件，还可根据医院需求添加设置统计项目。具备STD性病分析系统：分析各种性病检测及统计分析报告（如支原体鉴定药敏），对各种性病进行监测，具备医院微生物感染管理系统（可院内联网）

9、报告时间：鉴定和药敏最快8小时同时出结果

10、耗材情况：无需配制消毒，方便质控；原装耗材，统一剂量

▲11、药敏报告：

抗生素优化组合，根据临床选择用药的先后原则，分组（A、B、C、U）报告药敏结果；提示药敏结果出现的异常表型，有效防止错用抗生素。客户可自行根据需要编缉报告，可根据纸张尺寸缩放报告；

12、专家系统：提示各种天然耐药结果；提示包括ESBLS、VRE、MRSA、高氨基糖苷类耐药等多种异常表型

13、细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据；

14、有院内网接口，可与医院LIS系统和/或HIS系统联网；

▲15、运行环境：全中文Windows操作系统;

16、配置全自动加样仪：自动完成各种板位测试卡的加样，保证加样均匀，准确无误

每个设备中，带▲为必须满足项，不得出现负偏离，其他技术参数偏离最多一项。

- 项目工期

合同签订后30日内完成实施及上线正常运行。

- 商务条款

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。