信息公开稿件（科普文章）审批表

| 标题 | 乐山市五通桥区人民医三折病床供应商征集公告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目采购编号：YNBX202206 ，项目包数量：1个 - 采购项目简介（详细要求请看附件）： - 项目名称： 三折病床（预算12.5万元） 三、供应商参加本次征集活动提交资料中，具备以下要求： - 1）具有独立承担民事责任的能力；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 具有良好的商业制度和健全的财务制度；履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。 2）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函） - 3）有效的营业执照（三证合一）复印件加盖公章，医疗设备需提产品的医疗器械注册证以及备案证。 - 4）销售人员授权书，销售人员身份证复印件及法人代表身份证复印件。 5）项目报价以及资料，响应文件自行密封并加盖公章。文件封面请注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话。 - 四、资料提交方式（现场）： 以上资料至少2套，请满足上述要求的供应商于2022年4月6日17:00之前将设备资料送至乐山市五通桥区人民医院设备科（内科楼四楼），逾期送达的资料以及不符合要求的资料不予接受。 五、项目评审方法：最低价评标法。 联系人:徐老师 联系电话: 0833—3358119 监督电话：0833-3351418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医院网站 |  | □医院新闻 □医政管理 □护理风采 ☑通知公告 |  |  | 微信公众号 |  |  | □医院动态 □每周推送 |
| 外部平台 |  | □区政府信息公开网 □四川新闻网 □县级医院管理 □市健康教育协会 |  |  |  |  |  |  |
| 拟稿人 |  |  | 是否涉密 |  |  | □涉密 ☑不涉密 |  |  |
| 公开情况 |  | ☑主动公开 □依申请公开 □不公开 |  |  |  |  |  |  |
| 部门审核 意见 |  |  |  | 分管领导 审核意见 |  |  |  |  |
| 审批意见 |  |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |

附件：

手摇式三折病床（请根据实际报价）

采购数量：50张

1、▲规格尺寸：L2120×W1000×H480±20mm

2、▲床架采用≥1.2 mm碳钢矩管制作，床架采用焊接机器人焊接保证产品生产工艺的高精度，床架对角设计工程塑料输液架插孔，孔内设置定位卡槽。（提供焊接设备现场照片和加工设备购机发票复印件）

3、▲床体采用内外防锈前处理电泳工艺，采用环保材料表面静电喷涂。 (提供喷涂材质报告,电泳静电喷涂加工设备现场照片和加工设备购机发票复印件等证明材料)

4、▲床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板整体一次拉伸成型，带透气孔，各段采用钢件连接。床面额定载荷≥135Kg。以臀板为基准折起角度，背板0～65°±5°,腿板0～35°±5°。(提供床面加工设备现场照片和加工设备购机发票复印件等证明材料。)

5、▲背段升降采用双支撑活动转臂，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。（提供第三方检测报告）

6、升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用钢制万向联轴节结构，双向过摇保护装置，摇把伸缩管采用铝型材，配防尘罩，ABS摇把可折叠。

7床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，连接件厚度6mm。

8、铝合金护栏铝型材厚度≥1.5mm，开关采用ADC12铝合金材料压铸成型，带自锁机构，六根S型金属护栏立柱，可收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm.护栏安装座采用卡式结构，螺、销固定。

9、配置Ф125mm防缠绕静音脚轮，对角带刹车，床面离地高度为500±5mm。

10、▲床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm,单个床头挡板自重≥4Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。床尾挡板下方配置餐板滑槽。(提供工程塑料材质报告,床头加工设备现场照片和加工设备购机发票复印件等证明材料。)

11、配置

12不锈钢升降输液架。

13、杂物架。

14、餐板（餐板采用工程塑料一次性吹塑成型，不带伸缩。）

15、引流袋挂钩。

16、床垫：1930×820×80±5mm。床垫与床的各段匹配，床垫由30mm椰丝垫和50mm高弹海绵制作，外套防水帆布，带透气孔。

每个条件中，带★为核心参数必须满足项，不得出现负偏离，其他技术参数偏离最多一项，如出现虚假响应，不与验收。

- 项目工期

合同签订后5日内完成实施及上线正常运行。

- 商务条款

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师12小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。