附件：乐山市五通桥区人民医HPV检测仪和财务预算软件供应商征集附件

HPV检测仪

一、数量：1台

二、技术参数要求

1.适用范围：用于检测24种人体宫颈中的人乳头瘤病毒分型（生物芯片法）

2.主要技术参数要求

2.1 检测原理：PCR体外扩增和DNA反相杂交法相结合的DNA芯片技术；

2.2★全自动分子检测平台，一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；DNA矩阵与微流控芯片产品一体化，真正实现了核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测的全程自动化；

2.3检测时间：<3.5小时

2.4通量：4-24通道；

2.5 样本量：宫颈脱落细胞，200ul；

2.6 一个样本，多重检测，24亚型：18种高危型，6种低危型。

| 18种高危型 | 16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82、83 |
| --- | --- |
| 6种低危型 | 6、11、42、43、44、81 |

2.7★全封闭，在整个检测过程中，样本、核酸、检测用试剂和废液均封闭保留在芯片内；极大减少了生物废物污染；从开始检测到结束，控制器一直关闭，最大限度避免了内/外界污染；

2.8 三维运动系统：X、Y、Z轴在运动范围内误差不超过±0.25mm；

2.9 信息采集：全自动摄像进行结果采集；

2.10检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为10³copies/ml；

2.11★质控：球蛋白（GB点）质控样本的采集及核酸提取过程，SP点质控反向杂交过程，在全自动检测的条件下保证了结果的可追溯性。

2.12数据管理：样品管上的条形码可被芯片控制仪自动识别，连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。

2.13★开放式通用平台，在研项目有呼吸道病原体、消化道病原体。

2.14无需专业技术人员，只需在实验前进行枪头检查，试剂、芯片、样本的安放和添加即可。

2.15 ★方法学：微流控芯片法

2.16 ★满足四川省内至少8家三级甲等用户

2.17生物废物处理：试验过程中加注的试剂、样本、反应过程产生的反应物质均自动封存在芯片或者样本管中，无生物废液的排出，防止废液外排产生的生物废物污染。

2.18 ★可以和液基细胞检测项目共用一个样本

每个设备中，带★为核心参数必须满足项，不得出现负偏离，其他技术参数偏离最多一项，如出现虚假响应，不与验收。

财务预算软件

技术参数

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 建立医院预算管理和内部控制机制，支持编制全院预算和科室预算，实现对医院收支预算的管理，以及对医院的办公用品、医疗耗材、项目支出及所有日常性支出的控制，增加自定义模、应对特殊时期、特殊项目的资金使用管理。 |
| 2 | 建立以预算控制为主的业务处理方式，通过收支预算、分类预算和项目预算，对会计核算和资金消耗分别进行事前预防、事中控制和事后监督。 |
| 3 | 预算控制支持：严格控制、柔性控制、以及预算后置，预算执行按业务科室与职能（归口）科室分开执行，费用报销同时支持财务集中式报账和职能（归口）+业务科室式报账，费用报销时支持报销内容分类并设定不同的权限，不同科室可报销内容需有区别，费用报销支持附件上传功能，费用报销结果支持自动生成凭证功能，其生成的凭证必须支持 5+3 双核算体系，即同时生成财务会计凭证和预算会计凭证。 |
| 4 | 提供编制全院所有科室预算和职能（归口）科室预算功能，并可根据设置汇总至职能(归口)科室。实现涵盖各部门预算的编制、审批、执行、调整、考核、分析的全过程。支持增量预算、零基预算等预算方法、支持科室收支结余预算，支持不同经费类型采用不同的预算控制强度（严格控制、柔性控制），支持预算编制 EXECL 导入 |
| 5 | 支持“二上二下”标准编制流程和预算编制结果直接导入功能，支持财务系统科目数据、科室数据、凭证数据引入等。支持预算方案的选择、预算项目的筛选、预算周期的定义、预算责任中心的定义、预算报表审批流程定义及执行过程监控。支持财务会计与预算会计的双科目体系并存，可自定义凭证模板，支持财务会计科目与预算会计科目的 2 套体系并存配置 |
| 6 | ★预算系统中实现科室支出预算管理，并与金蝶会计核算系统自动建立 凭证生成功能。 |
| 7 | 预算系统可对人员经费支出的实际发生数进行执行进度控制。 |
| 8 | 预算系统可对物资采购、设备采购的实际发生数据执行进度控制（超限的调整）。 |
| 9 | 预算系统可对物资领用、药品领用、后勤维修等支出情况进行执行进度控制。 |
| 10 | ★本期的预算数据结果可作为下期预算的基数 |
| 11 | ★预算分析按收入（门诊、住院）项目和支出项目进行全院科室排名，并支持任意明细项目排名（单项控制排名或多项控制排名）。 |
| 12 | 费用报销必须同时支持财务集中式报账和职能（归口）+业务科室式报账 |
| 13 | ★费用报销时支持报销内容分类并设定不同的权限，不同科室可报销内容需有区别，费用报销支持附件上传功能 |
| 14 | ★费用报销结果支持自动生成金蝶凭证功能，其生成的凭证必须支持 5+3 双核算体系。即同时生成金蝶财务会计凭证和预算会计凭证。 |
| 15 | ★医院预算管理系统要求与医院现有的 HIS 系统、薪资管理系统、财务管理系统，成本管理系统完全对接，无缝集成（收入类型区分及特殊调整）。 |
| 16 | 编制收入预算时可自动提取金蝶财务系统历年收入数据作为参考。 |
| 17 | 收入执行数据可来源于金蝶财务系统和HIS业务系统，如来源于HIS业务系统，能实现逆向生成财务记账凭证，完成收入数据的财务账务处理工作。 |
| 18 | 投标人应有计划的对招标人的业务、维护、操作及管理人员进行培训。投标人应制订招标方人员的培训计划和内容。因投标人的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标，招标人有权要求投标人重新进行培训，所有费用应由投标人承担。合同签订起根据甲方要求完成培训目标。 |
| 19 | 临床安装点位≥10个、满足医院业务要求。 |

每个参数中，带★为核心参数必须满足项，不得出现负偏离，其他技术参数偏离最多一项，如出现虚假响应，不与验收。

- 项目工期

合同签订后30日内完成实施及上线正常运行。

- 商务条款

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。