附件1：

采购限价：普通监护仪1.7万元/台，

采购数量：17台

- 监护仪外形结构：

  - 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

  - ★>=10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

  - ★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 监测参数：

  - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

  - 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

  - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

  - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

  - ★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

  - ★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

  - 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

  - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式

  - 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

  - 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

  - 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

  - ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 系统功能：

  - 支持中/英文输入

  - 具有三级声光报警，参数报警级别可调

  - 具备报警集中设置功能

  - 具备血液动力学、药物计算功能

  - 支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能

  - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

  - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

  - 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

  - 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时

  - 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

  - ★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

  - 配置中央监护系统，可单屏同时显示≥16张床位信息（最多可同时双屏显示32张床位信息），同时每床位信息显示包含1道波形及2个参数信息。

- 中央监护系统：

4.1 三屏显示，显示器≥19英寸彩色液晶显示器

4.2 分辨率≥1280×1024

4.3 具有标准显示和大字体显示两种功能

★4.4 可单屏同时显示≥16张床位信息（最多可同时双屏显示32张床位信息），同时要求每床位信息显示包含1道波形及3个参数信息

4.5 重点观察中可同屏显示≥4小时全部参数趋势数据，双屏时可显示≥8道波形

4.6 双屏显示时，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位所有参数信息

4.7 传输速度≥100M/S

4.8传输距离≥100M

4.9支持三级网络架构,应用DNS和DHCP技术，可联网床位数≥200张

★4.10 网络连接方式：要求同时接入有线、无线两种组网方式

4.11 网络控制：有双向通讯功能，在中央工作站可直接设置床边机信息

4.12有打印机接口，打印内容包括：病人信息、药物计算结果、血液动力学计算结果、趋势图或趋势表、波形回顾、报警回顾、心排量回顾、NIBP回顾

4.13支持扩展手持平板设备连接网络调取中央站数据

4.14采用国际通用HL7格式文件，支持升级联入医院信息系统

4.15 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾

★4.16 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥240小时的ST 片段数据存储，回顾，记录和打印

4.17 ≥20000个历史病人数据存储，

4.18≥720条报警事件存储，

4.19≥720条无创血压测量回顾，

4.20 ≥720 条C.O.测量结果数据存储，回顾，记录和打印

4.21 病人心电波形的回顾中发生的心律失常事件波形片段以不同颜色进行标示，警示病人心电的异常信息

4.22 病人心电波形支持心电卡规测量

4.23 支持心律失常事件统计功能，支持对于统计结果输出打印报告

4.24支持数据库备份与恢复功能，支持医院信息科对于系统的维护工作

4.25报警信息：具有全病理参数报警功能设置

4.26报警参数：具有心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温、呼吸末二氧化碳参数上、下限报警

4.27具有声、光双重三级报警

4.28 中心监护系统支持通过床边机设备集成方式显示床旁呼吸机，TcGas和肌松监测设备的病人实时信息

4.29 计算功能：药物剂量计算、滴定表计算和血液动力学计算

病人监护仪配置清单

| 编号 | 设备名称及型号 | 主要配置（部件）名称、规格型号 | 设备的配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 序列号小标贴 | 4张 |
| 2 |  | 心电电极 | 1包 |
| 3 |  | 血氧主电缆 | 1根 |
| 4 |  | 成人血压袖套 | 1根 |
| 5 |  | 锂电池 | 1块 |
| 6 |  | 心电电缆 AHA | 1根 |
| 7 |  | 设备保修卡 | 1张 |
| 8 |  | 使用说明书 | 1本 |
| 9 |  | 17台监护仪配置中央监护系统 | 1套 |
| 10 |  | 合格证 | 1张 |
| 11 |  | 主机 | 1台 |
| 12 |  | 三芯国标电源线 | 1根 |
| 13 |  | 血氧传感器 | 1根 |
| 14 |  | 无创血压导气管，带接头 | 1根 |

每项中，带★为必须满足项，需要提供佐证材料，其他技术参数偏离最多一项。

商务要求：

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一个月内支付85%，余款一年内付清。