附件1：

采购限价：14.5万/台，

采购数量：2台

一、主机及性能部分

1、适用范围：成人、儿童、婴幼儿

2、 驱动方式：电动电控型，无需外接空气压缩机。适用于重症医学科（ICU）、手术室等科室治疗、抢救及转运使用，全程满足不同患者从上机到脱机的所有要求，长寿命涡轮

3、设置方式：在一体化屏幕中进行参数设置与信息监测等操作

★4、显示方式：≥12英寸高分辨率一体化TFT彩色触摸显示屏，同屏显示三波两环及至少6个监测参数并可任意编辑显示在屏幕上

★5、操作平台可与气路平台分离，至少延伸1米，可多角度监测患者通气信息并预防和降低医患交叉感染概率。

6、后备电源：具有后备电池，使用时间≥120分钟，可选配车载电源和第二块锂电池

7、具有VGA、RS232数据传输功能

8、具有同步雾化功能，为患者提供药物吸入治疗功能

★9、内置整体化全金属呼气阀（带恒温加热系统）与流速传感器，不外露，非耗材

10、具备理想体重模式（IBW），方便快捷操作使用,性别和类型（成人、儿童）独立显示

11、具备手动呼吸，吸气保持、呼气保持、智能增氧、波形冻结屏幕拷贝的临床干预功能

二、参数设置部分：

1、通气方式：定容通气、定压通气

2、通气模式：

★2.1、有创模式：容量控制模式（VCV），压力控制模式（PCV），容量控制+同步（SIMV-VCV）,压力控制+同步（SIMV-PCV）,压力调节容量控制+同步（SIMV-PRVC）均可叠加PSV模式，自主呼吸SPONT/CPAP；标配无创模式：NIV-T，NIV-S/T，NIV/CPAP

★3、高级通气模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）

4、潮气量：20ml～2000ml

5、呼吸频率：1～80bpm,NIV下的呼吸频率：4-40bpm

6、吸气时间：0.2～9s

7、PSV水平：0～60cmH2O

8、压力控制水平：5cmH2O～60cmH2O

9、压力触发灵敏度：-20～ 0cmH2O（自动跟踪PEEP）

★10、流速触发灵敏度：具有基础流的动态流速触发，0.5~20LPM

11、PEEP/CPAP：0～50cmH2O；NIV下：5-20cmH2O，电子PEEP

12、FiO2调节：21%～100%连续可调

13、具有F-V，P-V，F-P环监测

14、压力上升时间Tslope，0-2s连续可调

15、具备全参数趋势图≥72小时

三、监测参数：

吸入潮气量、呼出潮气量、总计呼吸频率、自主呼吸频率、分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、气道峰值压力、气道平均压力、气道平台压、呼吸末正压、氧浓度、漏气百分比

四、肺功能力学及脱机指数监测：

肺顺应性（静态、动态）、气道阻力、Auto－PEEP、压力容量环、流速容量环、呼吸功（WOB）、浅快呼吸指数（RSBI）等

五、监测图形：

流量波形、压力波形、容量波形，F-V环 P-V环  F-P环

六、报警参数：

氧气不足、空气不足、分钟通气量上限、分钟通气量下限、呼气潮气量超限、自主呼吸频率超限、气道压力上限、气道压力下限、窒息、交流电源断电、氧浓度上限、氧浓度下限、电池电量低、持续气道压高、具有至少1000条历史报警回顾功能

七、产品及制造商标准

1、制造商应具备拾贰年以上此类设备生产经验，确保产品品质安全、可靠

2、制造商应具备一定生产规模和实力，并设有全国统一的免费客服电话：400和800，且售后服务为厂家直接负责。

3、制造商为手术和危重症工程技术研究中心，确保产品质量稳定可靠。

每项中，带★为必须满足项，需要提供佐证材料，其他技术参数偏离最多一项。

商务要求：

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。