附件1：

项目一：双水平呼吸机

采购限价：双水平呼吸机2.3万元/台，

采购数量：6台

双水平呼吸机功能要求

- 主要功能：

- 1、可根据病人需要提供不同的治疗方案，从CPAP到S、T、S/T、四种模式。

2、触发灵敏度可调。

3、监测参数：压力、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气量、吸气时间、血氧饱和度、脉率、流量

4、辅助功能：实时监测数据显示，实时波形数据显示、报警日志、自动漏气补偿

自动开机、自动关机、延时关机、屏幕背光调节

- 5、波形曲线：压力-时间波形、流速-时间波形。

- 6、报警提示：供电故障、呼吸机失效、管路脱落、压力高、压力低、呼吸频率低、血氧低、漏气、面罩堵塞、分钟通气量低、电压低、呼吸频率高、湿化器失效、更换空气滤芯、SD卡写满、重插SD卡

★7、数据管理：SD卡数据， 数据分析软件。呼吸健康管理云平台

二、关键技术参数：

1、工作模式：CPAP，S，T，S/T。

2、压力范围：4-30cmH2O（±0.5cmH2O）

3、压力精度：±0.5cmH2O

4、设置参数：

4.1 目标潮气量；关，150mL~1500mL

4.2 吸气压力：4-30cmH2O

4.3 最大吸气相压力: 4-30cmH2O，在目标潮气量功能开启时，或使用模式时可设置

4.4 最小吸气相压力：4-29cmH2O，不高于吸气压，在目标潮气量功能开启时可设置

4.5 呼气相压力：4-25cmH2O

4.6 治疗压力：4-20cmH2O

4.7 吸气灵敏度：1-8档

4.8 呼气灵敏度：1-8档

4.9 呼吸频率：3-40次/分钟

4.10 吸气时间：0.3-3.0s

4.11 后备频率：开/关，默认值10

4.12 压力上升时间：1-4档

4.12 呼气减压：患者，关，1-3共3档可调

4.13 手动调压：0-2cmH2O

4.14 延时升压：0-60min，设定分档间隔5min

4.15 湿化器：关，1-5，共5档可调

5、配件：

5.1  SD卡：标配

5.2  SD卡卡槽：标配

5.3  管路：φ22mm，长度为1.8m

5.4  通讯血氧组件：血氧监测范围0~100%，脉率监测范围30~240BMP，长度为1.8m

5.5  台车：呼吸机台车

6、规格

6.1 重量：≤2.5kg（含加温湿化器）

6.2 使用温度：5-35℃

6.3 大气压：760-1060hPa

6.4 电源： 输入为AC 100-240V，50-60Hz；

6.5 噪声：≤28dB

6.6 湿化器水罐容量：≥350ml

6.7 仪器尺寸：≤290mm×180mm×134mm（含加温湿化器）

6.8 供电要求：频率50Hz/60Hz，输入功率≤2A

项目二：注射泵、输液泵一批

| 设备名称 | 限价单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单道注射泵 | 0.35 | 6 |  |
| 双道注射泵 | 0.55 | 17 | 提供4套组成6通道输液泵的架子，一根电源线系统集中供电 |
| 输液泵 | 0.45 | 6 |  |

注射泵的功能要求

- 能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml。

2、全中文软件显示，电阻（非电容）触摸屏操作，简单快捷。

3、实时显示管路的压力状态，压力报警阀值至少11 级可调。

4、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤

害患者。

5、注射精度：≤±2%。

- 预置量范围：0.1–9999ml（最小增量0.01ml）

7、速率范围：0.1-2000ml/h。5ml(0.1～100)ml/h；10ml(0.1～300)ml/h；

20ml(0.1～600)ml/h；30ml(0.1～900)ml/h；50（60）ml(0.1～2000)ml/h，（最小增量0.01ml/h）。

8、流速递增：0.01ml/h（0.1-99.99ml/h），0.1ml/h（100-999.9ml/h）,

1ml/h（1000-2000ml/h）。

9、彩色电阻式（非电容）触摸屏，同屏显示：注射器品牌与规格、阻塞压

力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、电池电量和充电状态、注射速

度、累积量等。

- ★多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式。

11、★快推：0.1～2000ml/h，具有手动、自动快推、快速定量可选，并可同步显示给入的快推量。自动快推可设置快推速度、快推预置量和时间。

12、具备药物库功能，可显示所选择的药物名称。

13、注射过程中无需中断注射就能更改流速。

14、具有排气功能：可消除机械间隙，避免注射延时。

15、可组成六通道注射泵，一根电源线系统集中供电。

16、分高、中、低三级声光报警，同时文字显示具体报警信息，音量10级可调。

17、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调，且可关闭（增量0.01mL/h）。

18、具有治疗方案记录和导入功能：记录最近8条以上治疗方案，选择任一方案后，可直接导入参数启动注射。

19、单机重量不超过3kg（含锂电池），配转运提手，方便携带。

20、★具有运行中一键放大显示速度功能，最多可进行3级放大

输液泵功能要求

1、适用的输液器：符合标准的所有一次性使用输液器，20d/ml、60d/ml。

★2、输液模式：≥5种输液模式可选（速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式）。

3、触摸屏，全中文操作系统。

★4、屏幕：电阻式触摸屏，显示输液器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI信号、锁屏状态、外接电源、电池电量和充电状态、输注速度、累积量以及启动、停止、快进等触摸按键区。

5、输液速度范围：0.1-1100.0ml/h，递增：0.1-99.99ml/h（以0.01ml/h递

增）、100-999.9ml/h（以0.1ml/h递增）、1000-1100 ml/h（以1ml/h递增）。

6、输液总量：0-99999.9ml

7、预置量范围：0.1-9999ml。递增：0.01ml (0.1-99.99ml)；0.1ml(100-999.9)；

1ml（1000-9999ml/h）。

8、输液精度：±5%

★9、可探测≥25ul的气泡，即可探测最小25ul起泡。

10、药量：可选药量单位ug、mg、g、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等，药量范围：0.01-99999，增量0.01。

11、快进操作：≥0.1-1200ml/h可调，可同步显示快推量。自动快推可自定义速度，

还可预置快推量。

12、KVO速度：0.1-5.0ml/h，递增0.01ml/h。

13、分高、中、低三级声光报警，并同时文字显示报警内容信息，四个压力单

位可选（mmHg/kPa/bar/psi）。

14、具备动态压力监测功能：输液泵运行时能动态指示压力变化。

★15、输液泵的泵门和止液夹由电动止液夹和电动泵门控制。

16、具有防重力自由流功能，当泵门打开时，防自由流夹自动关闭防止液体任意流出。

17、Anti-Bolus功能：阻塞后输液泵自动反转，降低管路压力

18、输液即将完成的提醒时间：1～30分钟，可调。

19、输液过程中无需中断输液就能更改速度。

20、事件记录功能：可存储2000个回放事件。

21、声音音量等级：可调11级报警音量。

22、输液泵内置无线网络模块，可连接输液中央站，具备护士呼叫、语音通话、条码扫描功能。

★23、每台输液泵重量不超过1.4kg（含锂电池）。

每项目包中，带★为必须满足项，需要提供佐证材料，其他要求偏离最多一项，提供的产品须为医用产品。

商务要求：

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。