附件：乐山市五通桥区人民医院高流量呼吸湿化氧疗系统供应商征集要求

项目一：高流量呼吸湿化氧疗系统

采购限价：高流量呼吸湿化氧疗系统5.5万元/台，

采购数量：4台

高流量呼吸湿化氧疗系统功能要求

- 温度可设置范围：31℃~37℃，温度调节间隔：1℃

- 流量可设置范围： 2~70LPM，流量调节间隔：1LPM

- ★空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%。电子比例阀自动混氧调节，更加精准。氧浓度设置范围：21%~100%

- 独立的温度、流量和氧浓度调节，操作简便

- 报警功能：关键元器件故障、湿度加热器故障、吸气管加热器故障、电池电量低、容器水位低、总流量低、总流量高、吸气管堵塞、氧浓度超值、吸气管未连接、容器未安装、氧气流量高、氧气流量低

- ★一体化加温湿化水罐，整体简洁美观，机器侧面插入取出，具备一键取出功能；

- 呼吸管路性能：加热丝包裹在呼吸管路外壁，使得管路外壁加热更迅速，减少冷凝水，同时避免加热导丝内置带来的气阻增加，带温度监控。

- 操作界面触摸液晶显示屏，及飞梭旋钮设定

- 具备屏幕亮度调节功能，设置范围1-5，步进1。满足不同使用环境下使用需求

- ★具备息屏功能，屏幕息屏设置控制屏幕变暗的时间。当患者试图入睡时，这是有助于睡眠的模式。

- 具备防交叉感染设计，免消毒维护，病人管路部件具备滤筒过滤器。

- ★设备使用具备2种以上运行方案设定，可根据临床使用及病人类型设定运行参数，使用时直接选择运行方案即可，具备方案重置功能。

- ★机器配置内置锂电池，电量电池可为治疗仪提供≥60min运行时间满足断电使用需求，保障病人安全

- 具备远程护士报警呼叫功能，将护士呼叫系统的电线连接到背面板上的远程报警端口。电线的另一端连接到病房的护士呼叫连接端口。

- 具备通信端口，可实现信息化联网功能

每项目包中，带★为必须满足项，需要提供佐证材料，其他要求偏离最多一项，提供的产品须为医用产品。

商务要求：

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

验收合格并收到票据以后一年内付清。