附件：

一、项目名称：乐山市五通桥区人民医院腹腔镜手术器械

二、采购人：乐山市五通桥区人民医院

三、采购预算：13万元

四、采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 预算单价 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺器 （锥心） |  | 5 | ★1、穿刺器针锥头部经热处理后硬度：400.0HV0.2～530.0HV0.2； 2、穿刺锥心内径：包括但不限于≤Φ10mm，工作长度≤150mm； 3、用于手术时建立器械进出腹腔的通道。 |
| 2 | 穿刺器 （戳卡） |  | 5 | 1、穿刺套管内径≥Φ10mm，工作长度≥95mm； 2、用于手术时建立器械进出腹腔的通道。与锥心配套使用。 |
| 3 | 穿刺器 （锥心） |  | 10 | ★1、穿刺器针锥头部经热处理后硬度：400.0HV0.2～530.0HV0.2； 2、穿刺锥心内径：包括但不限于≤Φ5mm，工作长度≤150mm； 3、用于手术时建立器械进出腹腔的通道。 |
| 4 | 穿刺器 （戳卡） |  | 10 | 1、穿刺套管内径≥Φ5mm，工作长度≥95mm； 2、用于手术时建立器械进出腹腔的通道。与锥心配套使用。 |
| 5 | 转换器 |  | 2 | ★1、外管外径≤Φ9.9mm，工作长度≥90mm； 用于手术时建立器械进出腹腔的通道。 |
| 6 | 鸭嘴钳 |  | 4 | ★1、硬度：360HV0.2～620HV0.2； 2、旋转应顺畅，钳杆在旋转时不得有干扰使用者的晃动； 3、钳杆外径≤Φ5mm，工作长度≥330mm； 4、头部长度为20mm； 5、用于手术中抓取组织。 |
| 7 | 吸水杆 |  | 4 | 1、冲吸管外径：包括但不限于≤Φ5mm，工作长度≥330mm； 2、用于冲洗手术部位及吸取污物用。 |
| 8 | 胆囊抓钳（弹簧） |  | 4 | ★1、硬度：360HV0.2～620HV0.2； 2、旋转应顺畅，钳杆在旋转时不得有干扰使用者的晃动； 3、钳杆外径≤Φ5mm，工作长度≥330mm； 4、手把为不锈钢弹簧圈型； 5、用于手术中自动抓紧组织。 |
| 9 | 胆囊抓钳 |  | 6 | ★1、硬度：360HV0.2～620HV0.2； 2、旋转应顺畅，钳杆在旋转时不得有干扰使用者的晃动； 3、钳杆外径≤Φ5mm，工作长度≥330mm； 4、头部长度为20mm； 5、用于手术中抓取组织。 |
| 10 | 弯钳 |  | 4 | ★1、硬度：360HV0.2～620HV0.2； 2、旋转应顺畅，钳杆在旋转时不得有干扰使用者的晃动； 3、钳杆外径：包括但不限于≤Φ5mm，工作长度≥330mm； 4、头部形状为弯形； 5、用于手术中分离组织。 |
| 11 | 剪刀 |  | 4 | ★1、硬度：363HV0.2～580HV0.2； 2、两片硬度值相差≤45HV0.2； 3、钳杆外径：包括但不限于≤Φ5mm，工作长度≥330mm； 4、能剪切≥4层21支纱布，剪切后无纤维拉出现象； 5、剪刀开闭应灵活，不应有咬口、卡滞现象，刀头在360°内转向自如； 6、用于手术中剪切组织。 |
| 12 | 电凝勾 | 4 |  | ★1、规格尺寸：φ5×330±3%mm；最大插入宽度≤7.0mm. 2、硬度：280HV0.2～550HV0.2 3、外表面：电钩头部应棱角分明、无毛刺，表面光滑、平整，粗糙度不得大于0.4μm。 4、功能：用于手术中切割组织。 5、使用方法：与单极电凝线配套连接使用。 |
| 13 | 电凝线 |  | 4 | 导电性能良好；与高频发生器连接。 |
| 14 | 镜头 |  | 2 | ★1、视向角：30°，视场角：80° 2、镜管外径：Φ10 3、工作长度：318mm 4、可清晰观察范围：5～10mm 5、照度：≥6000 lx（工作距离20mm） 6、视场中心角分辨力：3.348C/° |
| 15 | 全框架拉钩 |  |  | ★产品由叶片、拉钩、支撑杆、支架、齿条组成。 产品不锈钢材料或钛合金材料制成，用于腹部手术时，牵开手术切口，暴露手术视野。 1、绕立杆旋转弧度：≥180度。 2、左右最大牵开距离：≥250mm。 3、上下最大移动距离：≥350mm。 4、腹部手术牵开器可灵活自由的调节撑开角度，固定后不反弹。 5、腹部手术牵开器表面进行表面处理，表面哑光涂层，避免显微镜下反光。 6、腹部手术牵开器应具有耐腐蚀性能。 |

技术参数：

1、共用条款：产品进入人体腔内或与人体接触的应用部分材料，采用符合YY0294.1-2005中代号为M的不锈钢(304号钢)或者采用05Cr17Ni4Cu4Nb的不锈钢（630号钢）制造，器械具有耐腐蚀性能，满足YY/T 0149-2006中≥5.4b级要求；

2、与人体接触采用05Cr17Ni4Cu4Nb（630号钢）不锈钢的化学成分应符合YY/T 0294.1-2016的规定。

五、评分方式：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 采购项目技术、服务要求20% | 20分 | 完全符合文件要求没有负偏离得20分；★号条款一条不满足扣3分，一般条款负偏离的一条不满足扣1分。 |
| 3 | 质量功能外观36% | 36分 | 评审小组对供应商提供的产品的质量、功能、外观进行评审打分。对投标各供应商的进行对比打分。 其中质量（材质）15分，功能12分，外观9分。 |
| 4 | 售后服务和保障9% | 9分 | - 供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括：①售后服务保障方案、②售后服务响应效率、③预防性维护和日常性维护措施）进行综合评审： - 供应商提供的方案中以上3项要素完全满足要求的得9分，每少一项扣3分，本项最多扣9分。 |
| 5 | 能力3% | 3分 | 供应商2020年至今，具有本项目类似合同的，每提供一个得1分。 |
| 6 | 响应文件 规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形得2分，有一项细微偏差扣0.5分，本项最多扣2分。 |

六、商务要求

1、售后服务要求

（1）供应商应有完善的技术支持与服务体系。

（2）质保期：自验收合格之日起，服务1年。

（3）供应商根据本项目制定售后服务方案。

（4）如果货物达不到要求，供应商必须按照要求更换。

- 2、付款方式：验收合格并收到票据以后一年内付清。