乐山市五通桥区紧密型城市医疗集团

冠英镇卫生院医疗设备采购公告

一、采购项目名称：乐山市五通桥区紧密型城市医疗集团冠英镇卫生院医疗设备采购

项目采购编号：YLJT20251104

项目采购限价: 15.5万元

项目技术参数及商务要求（详细要求请看附件）：

二、参加采购的供应商数量：三家及以上；在乐山市五通桥区人民医院官方网站上发布公告（https://www.wtqqrmyy.cn/）；本项目若有补遗或更正公告会在官网上发布，请参加采购的供应商随时关注；若因以上原因造成的损失由供应商自行负责。

三、供应商参加本次采购活动需要提交的资料：

1.潜在响应供应商可直接从本公告的附件中下载相关文件（如对文件有异议，应在本公告的有效时间电话询问或以书面提出合理质疑。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在供应商认同文件的全部内容，采购办不再受理响应供应商对采购公告或相关文件的质疑。）

2.提交资料应按照采购文件中的承诺函、廉洁承诺书、采购资质要求、技术及商务要求提供2套。

3.报价以及资料，采购响应文件封面请注明项目名称、联系人、联系电话、自行密封并加盖公章。

4.请满足上述资质要求的供应商于2025年12 月8日17:00之前将资料送至乐山市五通桥区人民医院采购中心2（行政楼三楼），在截止时间以后送到的响应文件将被拒绝并退还给供应商。

四、其他要求（参加采购的供应商视为全部接受以下条款）

1.方案报价在30日内有效，报价包括供应商履约过程中的服务费、人工、差旅、保险、税金与供应商履约所需要的其他所有费用。

2.在供应商满足相关资质要求及服务要求的条件下，采购采用综合评分法（一次报价），中标结果由医院网站公示，中标公司请在公示后30日内到采购办签订合同，超过公示后30日不响应签订合同的视为放弃中标资格，放弃中标资格或因不可抗力提出不能履行合同的，将按照排名先后顺序依次替补或重新招采。

3.本项目不接受联合体，不允许分包。

采购联系人:李老师       联系电话:0833-3189923

第二章  采购须知

一、院内采购总则

1.本采购项目参照《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等有关法律、法规和规章，通过综合评分法的方式确定成交供应商。

2.本项目采购范围包括价格、质量、服务等方面内容，交货时间在合同中约定。

3.本采购项目最低要求：符合资质条件、技术参数及商务要求且报价不超过最高限价。

4.供应商自行承担本项目采购活动所发生现场踏勘、标书制作等费用。

二、采购响应文件的编制

1.采购响应文件的密封：须提供标书一份，密封于一个包装袋内，封口处加盖单位鲜章，封面须注明：“项目名称：        ”，“项目编号：     ”，“于   年  月  日  时  分前不得拆封”等字样。未按询价文件要求密封的响应文件将被拒收。

2.采购响应文件分正（副）本装订，一正一副，须用A4幅面纸张打印装订。

3.采购响应文件的打印和书写应清楚工整，签字确认并加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

三、院内采购会议的召开

院内采购会议顺序:

1.院内采购由采购办主持；

2.由监督人员检查采购响应文件密封情况；

3.将符合密封要求的资格、技术商务、报价响应文件送评审小组评审；

4.采购结束后，由评审小组根据报价情况，推荐成交候选供应商。

四、质疑提出与答复

供应商对采购文件中资格、技术、商务要求以及对采购文件编制、采购程序的询问或质疑，可以电话进行询问或以书面形式实名签字盖章在递交院内采购文件截止时间前一日之前向采购办提出，并由采购办进行统一回复。供应商在3个工作日内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑采取书面形式，质疑函原件采取当面递交采购办。受理日期则以采购办收到质疑函原件之日计算。受理联系人及联系方式见公告采购办联系人。

# 第三章  采购程序和成交标准

采购办将根据采购邀请中规定的递交文件截止时间前接受供应商响应文件，并按以下程序组织采购：

一、组织采购评审对供应商递交的响应文件进行资格审查和符合性审查。

二、通过资格审查和符合性审查供应商数量不足三家的，本次采购活动终止。

出现但不限于下列情况之一的，其响应文件将被视为无效文件不予通过资格审查和符合性审查：

1.资格不符合要求的；

2.响应文件未实质性响应采购文件要求的；

3.响应文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

4.所报总价超出项目预算且无法支付的；

5.不同供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.负偏离。

三、在采购中，采购的任何一方不得透露与采购有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购轮次一般为一轮（评审小组可根据采购情况调整轮次）。如供应商在采购过程中存在违法、违纪行为，评审小组将不允许其参加最后报价。采购结束后，评审小组要求供应商现场进行最终报价填报后，评审小组根据符合采购需求、质量和服务相等且评分最高的原则推荐成交候选供应商，由采购人授权评审小组确认成交供应商，采购办于2个工作日内在乐山市五通桥区人民医院网上公告成交结果。

四、成交标准：按采购最终报价为依据（未组织二次报价的，以报价响应文件中的报价为依据），体现满足采购项目要求,且综合评分最高原则确定成交供应商。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人组织评标小组按照采取随机抽取方式确定第一候选人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则价格最低的供应商确定第一候选人。价格也相同时，由采购人组织评标小组按照采取随机抽取方式确定第一候选人，其他投标无效。

五、院内采购评审小组的组建。评审小组依法由三人及以上单数组成。

六、低于成本价不正当竞争预防措施

1.在评审过程中，供应商报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购小组应当要求其在半小时内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，采购小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，采购小组应当将其响应文件作为无效处理。

七、采购工作纪律和注意事项。在采购活动中，供应商、评审成员、组织采购工作的有关工作人员应严格遵守相关纪律规定，注意以下事项：

1.不得泄露采购活动在应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.供应商不得相互串通报价；不得向评审成员行贿谋取成交；不得以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取成交；不得以任何方式干扰、影响采购活动。

3.评审成员不得收受他人财物或者其他好处，不得向他人透露采购活动中的各个细节和标准情况。在采购活动中，不得擅离职守，影响采购活动的进行，不得使用本采购文件规定以外的因素和标准进行评审、比较。

4.组织采购的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露采购活动中各有关细节及推荐评审情况。在采购活动中不得擅离职守，影响采购活动的正常进行。

（采购封面）

乐山市五通桥区紧密型城市医疗集团

冠英镇卫生院采购项目

院内采购文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                           （盖章）

联系人及电话：________________________

年   月   日

承诺函

乐山市五通桥区紧密型城市医疗集团冠英镇卫生院：

我方作为本次采购项目的供应商，根据供应商采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次供应商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方完全接受本项目供应商采购文件中规定的要求，如对供应商采购文件有异议，已经在供应商采购截止时间届满前依法进行维权，不存在对供应商采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方完全接受并认可本项目供应商采购文件中规定的要求，并通过我方的响应文件对供应商采购文件的规定要求做出了全面的积极响应，如因我方提供的响应没有完全达到或符合本项目供应商采购文件的规定要求，评审小组、本项目采购人等单位或组织按国家法律法规及供应商采购文件的规定要求做出的认定、处置行为，我方完全同意。

四、我方完全尊重并认可本项目供应商采购文件中规定并赋予本项目采购人“自主采取公平、择优的方式选择”的权利，对本项目采购人选择的结果完全认同并无异议。

五、参加本次供应商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的供应商采购活动的行为。

六、参加本次供应商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的供应商采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、供应商响应文件中提供的技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：XXXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：2025年  月  日

购销廉洁、诚信承诺书

乐山市五通桥区紧密型城市医疗集团冠英镇卫生院：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司特作出以下承诺，并严格遵守：

一、本公司严格按照《民法典》及购销合同约定购销相关产品。

二、本公司不得以任何名义和形式的回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不得向医院工作人员安排娱乐活动，以及提供现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

三、本公司指定              （联系电话：          ）作为销售代表洽谈业务。销售代表严格在工作时间到医院指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销相关产品，不得借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

四、本公司在参加甲方组织的采购活动中，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照医院对经销商资质管理规定和报价要求，备齐所需资料，并保证投标（报价）文件中所提供的全部材料真实、有效和合法，不伪造、变造所提供的相关价格依据（如公司向省内上级或同级医院的销售发票、应税劳务清单、购销合同、公司进货发票复印件以及其它有效价格证明等），不提供虚假信息，不以弄虚作假的方式骗取中标或成交资格。

五、本公司如违反本承诺，愿意接受医院相关处罚规定。

供应商或厂家名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025年  月  日

- 采购资质要求

资格性文件：供应商应当提供的资格要求的相关证明材料（缺少一项投标无效处理）

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本；三证合一的只须提供营业执照副本；事业单位、社会团体提供法人登记证书复印件 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 提供承诺，购销廉洁、诚信承诺书 | 有效 | 盖章 |
| 3 | 法定代表人授权委托书（法定代表人参与的须提供法定代表人证明书），法定代表人和授权代表的身份证 | 有效 | 盖章 |
| 4 | 供应商通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站查询公告发布之日起前三年的信用记录，无不良记录 | 有效 | 网页截图盖公章 |
| 5 | 涉及产品及其配置产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并针对其自身生产的产品需提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证，针对非自身生产的产品需提供医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 6 | 涉及产品及其配置产品为医疗器械的，产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证； | 有效 | 复印件加盖公章 |

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求

技术参数要求：

冲击波治疗仪1台，限价9.6万元/台：

1.输入功率：≤500VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.▲台面结构，单通道，1个冲击手柄；（实物图）
4.触摸显示屏，操作便捷；
5.工作压力：
(1)▲1～5.6Bar可调，步进为0.1Bar；（提供说明书、彩页）
(2)工作压力显示装置显示值与实际值误差不应超出±10%；
(3)空压机最大输出压力不大于最大工作压力的 1.5 倍；
6.能量稳定性：产生的压力波能量的稳定性优于±20%；
7.▲不同冲击探头的最大能量密度不同，最大能量密度高达5mJ/mm2；（提供说明书、彩页）
8.▲穿透深度：治疗头的最大穿透深度 30mm，误差不应超出±20%；（提供说明书、彩页）
9.脉宽：输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；
10.冲击探头及子弹体的使用寿命为 200 万次；
11.冲击探头具有准直型和发散式两种治疗探头，标配6种治疗探头，满足不同的临床需求；
(1)准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；
(2)发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm
12.工作频率：冲击探头碰撞频率：1～25Hz可调，步长0.5Hz；
13.▲内置处方≥200种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；（提供说明书、操作界面）
14.具有搜索、编辑、新增、删除、加载自定义处方的功能；
15.▲内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估。完成治疗前疼痛评估后且治疗完成后，会自动弹出治疗后疼痛评估界面；（提供说明书、操作界面）
16.默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；
17.治疗计数范围：1～9999次可调，1～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9900～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；
18.耐腐蚀性：探头外表面应有良好的耐腐蚀性能，经过耐腐蚀试验后，应无腐蚀痕迹，或经擦拭或简单清洗即可除去的轻微痕迹；
19.安全提示：治疗仪具有气压不足、次数超限的提示功能；
20.治疗仪手柄具有自动识别、脱落检测、按键启停的功能；
21.▲治疗仪具有阶梯压力设置功能，压力从设置值的X%逐渐递增到设置值（X%为阶梯压力）。默认阶梯压力为50%，可在50%~90%之间设置，步进为10%；（提供说明书、彩页）
22.治疗仪具有阶梯频率设置功能，频率从设置值的X%逐渐递增到设置值（X%为阶梯频率）。默认阶梯频率为50%，可在50%~90%之间设置，步进为10%；
23.具有过压安全装置，保证当供给压力的控制装置失效时，所连接的系统压力不超过最大工作压力的10%；
24.空气压缩机应具有压力释放装置；
25.患者数据库管理，可存储患者病例信息；
26.工作噪声：工作噪声应不大于70dB（A）；

磁振热治疗仪1台，限价2.3万元/台：

- 1.输入功率：300VA。

- 2.工作条件：220V±10%，50Hz±2%。

- 3.台面结构，7英寸彩色液晶显示屏，操作面板操作。

- 4.双通道，标配颈肩温热导子、标准温热导子。

- 5.一个温热导子由8个热磁振子组成，磁体尺寸：88mm*63mm*19mm，允差±10%。

- 6.磁场强度：最大磁感应强度38mT，允差±30%。

- 7.振动频率：50Hz±1Hz。

- 8.加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃。

- 9.超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，应停止输出，应用部分的温度应不超过60℃。

- 10.6种工作模式：

  - (1)模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%。

  - (2)模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%。

  - (3)模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%。

  - (4)模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%。

  - (5)模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%。

  - (6)模式 6：工作周期为 5s，2 种脉冲交替，第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%。第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%。

- 11.治疗时间：1～60min，步进1min，误差±10%。

- 12.连续工作时间：＞8h。

电动牵引装置2台，限价1.8万元/台：

1.输入功率：≤180VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.数码管、按键操作；
4.牵引模式：颈椎牵引、腰椎牵引；
5.床板尺寸（长*宽*高）：1950mm*570mm*550mm，背板长度700mm，腿板长度1250mm；
6.▲内置8种牵引模式：持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式；（提供说明书、彩页）
7.▲输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式以及至少包括牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间在内的输出参数，应在设备上连续显示；（提供说明书、彩页）
8.牵引力：
(1)颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；
(2)腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N；
9.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；
10.▲腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；（提供说明书、彩页）
11.牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值；
12.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；
13.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min；
14.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min；
15.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min；
16.设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；
17.行程范围：腰牵滑动行程范围为：0～200mm，颈牵滑动行程范围为：0～300mm；
18.▲承载：
(1)牵引用床能够承受的患者体重为≥180kg；（提供说明书、彩页）
(2)牵引用椅能够承受的患者体重为≥180kg；（提供说明书、彩页）
19.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃；
20.稳定性：
(1)牵引用床应定位稳定，在200N水平力作用下应不发生位移和失衡；
(2)牵引用椅应定位稳定，在均布50kg负载时，在200N水平力作用下应不发生移动，且任意方向施加200N作用下应不会使椅的任何部分离开地面或倾翻。
21.▲连接牢固度：
(1)牵引用床与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向500N和牵引方向2000N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂
(2)牵引用椅与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向200N和牵引方向500N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂；
22.电源中断及恢复通电后，设备牵引力恢复至初始状态；
23.在正常工作时噪声不大于60dB；

商务要求：

1.响应时间：签订合同后3日内送货到冠英镇卫生院，并完成服务内容。

2.服务要求：严格按照医院的要求进行送货、安装、调试，确保顺利使用。

3.付款方式：交付并验收合格后，提供相关票据，60日内支付全款。

4.质量要求：交付的货物或服务需符合合同约定的质量标准，包括技术规格、性能指标、外观要求等。

5.违约责任及解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门协调解决，协商或协调不成功的，双方可向五通桥区人民法院提起诉讼依法维护其合法权益。

| 序号 | 总评分因素及权重 | 分项分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。 | 共同评分因素 |
| 2 | 产品配置性能技术45% | 45分 | 技术参数完全符合招标文件技术要求的得45分； 1、带“▲”项参数为本次招标项目的“主要指标”一项不满足扣2分； 2、其他的为“一般指标”，一项不满足扣0.5分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 项目实施方案22% | 22分 | 1、根据投标人针对本项目提供的供货服务方案，包括但不限于：①运输方式②供货期保障措施③供货人员安排等进行综合评分，以上内容符合实际情况、内容完善、完全响应采购要求得6分，每缺漏一项扣2分，每有一处内容缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、与项目实施特点不匹配等）扣1分，扣完为止。 2、根据投标人针对本项目提供的人员培训方案，包括但不限于：括①培训内容②培训时间③培训人员安排等进行综合评分，以上内容符合实际情况、内容完善、完全响应采购要求得6分，每缺漏一项扣2分，每有一处内容缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、与项目实施特点不匹配等）扣1分，扣完为止。 3、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务质量保证措施；②后续服务计划及保障措施；③后期服务人员保障及措施；④技术支持能力；⑤故障响应、处理流程及应急响应机制等进行综合评分，以上内容符合实际情况、内容完善、完全响应采购要求得10分，每缺漏一项扣2分，每有一处内容缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、与项目实施特点不匹配等）扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 履约能力3% | 3分 | 投标人提供2021年至今承担的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖公章。 | 共同评分因素 |